ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВИНОГРАДНОГО СУСЛА И ВИНА МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ

М.В. Антоненко, канд. техн. наук; Т.И. Гугучкина, д-р с.-х. наук;

М.Г. Марковский, канд. техн. наук; О.П. Антоненко, аспирант

ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии, г. Краснодар

E-mail: antonenko84@bk.ru

Проведены сравнительные анализы физико-химического состава виноградного сусла и вина различными методами. Показано, что метод инфракрасной спектрометрии является экспрессным и точным для анализа физико-химических показателей винодельческой продукции.

Ключевые слова: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ВИНОГРАДНОЕ СУСЛО, ВИНО, ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ

Технология инфракрасной (ИК) спектрометрии идеально подходит для определения химического состава жидких образцов. Этот метод особенно ценен, когда требуется производить множество анализов за сравнительно малый промежуток времени.

Инфракрасные спектры  поглощения, отражения или рассеяния несут чрезвычайно богатую информацию о составе и свойствах пробы виноградного сусла или вина. Местоположение полос в спектре поглощения несет информацию о качественном составе образцов, а интенсивность полос – о концентрации соответствующего компонента.

Цель работы – экспериментально установить эффективность ИК-спектрометрии для анализа винодельческой продукции и провести сравнительные испытания с методами анализа, принятыми в виноделии.

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследования были использованы сусло из винограда сорта Каберне, выработанное в сезон 2010 года и вино столовое сухое красное из винограда сорта Достойный, 2008 года урожая.

Для определения основных показателей химического состава виноградного сусла и вина применяли действующие ГОСТ и ГОСТ Р. Массовую концентрацию органических кислот определяли методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель 105» по методике, разработанной в научном центре виноделия ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии [1].

В работе использовали ИК-анализатор «Winescan Flex» фирмы FOSS Electric, Дания. Широкий ряд физико-химических характеристик образцов винодельческой продукции определяли по их ИК-спектрам, автоматически обработанным на интерферометре, использующим Преобразование Фурье.

Результаты и обсуждение. В табл. 1,2 приведены сравнительные данные по физико-химическим показателям виноградного сусла и вина, полученные в результате определения их различными методами.

Пробоподготовка образцов виноградных соков и вин к анализу методом ИК спектрометрии требовала минимальных трудозатрат, в основном была необходима лишь фильтрация. Измерения проводились в автоматическом режиме. Время анализа одного образца составляло примерно 60 секунд или 60 проб в час. Поскольку никаких реагентов не требуется, себестоимость анализа очень мала.

Точность каждого параметра, полученного методом ИК-спектрометрии, близка к точности стандартного метода. Погрешность анализа зависит от погрешности спектрального анализа и погрешности, связанной с построением градуировочной модели.

Установлено, что по массовой концентрации сахаров, титруемых кислот, плотности и показателю активной кислотности виноградного сусла погрешность определения составляет не более 5 %. По содержанию органических кислот погрешность составила 8 % (винная кислота), однако это меньше границ относительной погрешности их определения стандартным методом.

Таблица 1 – Сравнительные данные по физико-химическим показателям виноградного сусла из винограда сорта Каберне, измеренные методом ИК-спектрометрии и по гостированным методикам

| Показатели | ИК спектрометрия | Стандартный метод по гостированным методикам |
| --- | --- | --- |
| Сахар, г/дм3 | 230 | 220 |
| Плотность, г/см3 | 1,094 | 1,091 |
| Титруемая кислотность, г/дм3 | 6,5 | 6,4 |
| pH | 3,25 | 3,26 |
| Винная кислота, г/дм3 | 3,86 | 4,20 |
| Яблочная кислота, г/дм3 | 2,75 | 2,59 |
| Янтарная кислота, г/дм3 | 0,10 | 0,15 |
| Лимонная кислота, г/дм3 | 0,38 | 0,35 |
| Уксусная кислота, г/дм3 | 0,03 | 0,03 |
| Молочная кислота, г/дм3 | 0,30 | 0,25 |
| Сумма фенольных, мг/дм3 | 729,3 | 774,6 |
| Антоцианы, мг/дм3 | 6,9 | 7,2 |

По массовой концентрации фенольных веществ и антоцианов в виноградном сусле погрешность измерения не превышала 10%.

ИК-спектрометрия – непрямой метод, это значит, что данные, получаемые инструментом, должны быть пересчитаны при помощи соответствующего математического аппарата, калибровочной модели, прежде чем они смогут рассматриваться как результат анализа. Для градуировки прибора проводили регистрацию спектров партии образцов с известными концентрациями компонентов или известными свойствами. По этим данным рассчитывалась градуировочная модель, которая связывает содержание определяемого компонента с результатом спектрального анализа и позволяет по спектру поглощения количественно определить интересующий компонент. Для расчета модели использовали методы мультивариантной математики, метод регрессии по основным компонентам, метод дробных наименьших квадратов, множественная линейная регрессия. Градуировочный набор включал образцы, свойства которых охватывают весь диапазон возможных значений определяемых компонентов и свойств анализируемых образцов. Для определения концентраций компонентов и свойств, градуировочные образцы анализировались стандартными химическими (референтными) методами по общепринятым методикам.

Таблица 2 – Сравнительные данные по физико-химические показатели столового сухого красного вина из сорта винограда Достойный, измеренные методом ИК спектрометрии и по гостированным методикам

| Показатели | ИК спектрометрия | Стандартный метод по гостированным методикам |
| --- | --- | --- |
| Спирт, % об. | 14,5 | 14,2 |
| Титруемая кислотность, г/дм3 | 6,1 | 6,3 |
| Летучая кислотность, г/дм3 | 0,55 | 0,6 |
| Общий диоксид серы, мг/дм3 | 37 | 43 |
| Остаточный сахар, г/дм3 | 3,3 | 3,0 |
| Экстракт, г/дм3 | 26,8 | 27,5 |
| рН | 3,28 | 3,28 |
| Винная, г/дм3 | 2,80 | 2,84 |
| Яблочная, г/дм3 | 0,09 | 0,10 |
| Янтарная, г/дм3 | 1,08 | 1,06 |
| Лимонная, г/дм3 | 0,29 | 0,31 |
| Уксусная, г/дм3 | 0,39 | 0,43 |
| Молочная, г/дм3 | 2,07 | 2,27 |
| Сумма фенольных, мг/дм3 | 1542,5 | 1683,4 |
| Антоцианы, мг/дм3 | 225,2 | 208,1 |

Из данных представленных в табл. 2 видно, что по объемному содержанию спирта, экстракту (содержанию сухих веществ), массовой концентрации титруемых кислот и показателю активной кислотности погрешность определения составляет не более 5 %, а летучей кислотности – 9%.

Такие показатели вина как, общий диоксид серы и остаточный сахар имели высокую погрешность определения 14% и 10% соответственно. Это можно объяснить изменением концентрации свободного диоксид серы при проведении измерений и малом содержании остаточного сахара в вине.

При анализе органических кислот расхождение составило не более 10 %, что меньше границ относительной погрешности их определения стандартным методом.

По массовой концентрации суммы фенольных веществ и антоцианов погрешность измерения не превышала 9%.

Следует отметить, на практике метод ИК-спектрометрии имеет лучшую повторяемость и воспроизводимость результатов, чем стандартные методы это объясняется наличием автоматического режима ввода пробы.

Заключение и выводы. Определение всех параметров за 60 секунд, с высокой точностью, придает ИК-спектромертии неоценимые преимущества перед общепринятыми методами в виноделии, особенно во время сбора урожая винограда, когда быстрота выполнения анализов очень важна.

На современном этапе производства высококачественных конкурентоспособных вин метод инфракрасной спектрометрии способен осуществлять быстрый количественный и качественный анализ ключевых показателей, что является ценным для виноградовинодельческой промышленности и для проведения большого количества измерений по установлению  качества и подлинности продукции.

Литература

1. ГОСТ Р 52841-2007 Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза. - М.: изд-во стандартов. – 2006. – 12 с.